Технические требования

предъявляемые к помещению для установки систем колоногидротерапии НС-1 и НС-2000

Для монтажа аппаратов требуется помещение площадью не менее 10-12 кв. м., оборудованное умывальником. В непосредственной близи от помещения желательно иметь туалетную комнату. Общая компоновка оборудования в помещении представлена на схеме /прилагается/.

Кушетка располагается с левой стороны от аппарата  перпендикулярно к нему.

Общая  ширина комплекса: аппарат + кушетка – не менее 1,5 м.

Аппараты монтируются на гладкой стене, не содержащей выступов, с моющейся поверхностью.

Размеры аппарата НС-2000:			Размеры аппарата НС-1:

высота	970 мм					высота	450 мм

ширина	600 мм					ширина	550 мм

толщина	150 мм					толщина	150 мм

Электрическая розетка с заземлением /Евростандарт/ должна располагаться с левой стороны от аппарата не далее 1 м.

Параметры сети: 220 V, 50 Гц, потребляемая мощность 30 W.

С правой стороны от устройства на расстоянии не более 1 метра должны располагаться выводы холодной и горячей воды, оканчивающиеся шаровыми вентилями  с наружной резьбой ½,, дюйма.

Горячая вода должна иметь температуру в интервале 40 - 60 С. В случае отсутствия надежного обеспечения горячей воды в заданном интервале значений температуры рекомендуется установка водонагревателя высокого давления накопительного типа емкостью не менее 80 л.

Фирма-производитель гарантирует надежную работу аппаратов при давлении холодной и горячей воды не менее 1,5 Бар.

Уровень сливного отверстия должен быть как можно ниже /желательно           на уровне пола/, так как от этого зависит высота кушетки для пациента. Если слив находится выше уровня пола, то высоту кушетки можно ориентировочно рассчитать по формуле 75 см. + N, где N высота сливного отверстия над уровнем пола. Соответственно, если уровень слива находится ниже уровня пола или вровень с ним, то высота кушетки составит  75 см.

Сливное отверстие должно располагаться справа от установки не далее 1 м. Диаметр сливного отверстия не менее 40 мм /рекомендуется 50 мм/.

Любые отклонения от данной инструкции должны быть согласованы со специалистом ЗАО «Медиум Плюс».